УДК 004.42			     Романюк П.С., магистрант группы УТМ-21, ФЭСТ, МГУЛ

Автоматизация аттестации изделия твердотельного волнового гироскопа  с использованием стенда «Acutronic»

Повышение требований к инерциальным системам нового поколения в части точностных параметров, диапазону измерения угловых скоростей и массогабаритным характеристикам потребовало улучшения характеристик аттестационного оборудования.

Действующая по настоящее время аппаратура аттестации гироинерциальных блоков (ГИБ), построена на базе роботизированного комплекса (РК). Роботизированный комплекс помещается с аттестуемым  гироинерциальным блоком в климатическую камеру тепла и холода, в которой при достижении заданной температуры по программе внешнего управляющего устройства производится механическая имитация угловых скоростей по измерительным осям прибора и съём измеренной информации. Ограничения технических возможностей роботизированного комплекса связаны с массогабаритными характеристиками аттестуемых  изделий  и диапазоном имитационных воздействий по угловым скоростям.

В основу нового технологического комплекса аттестации гироинерциальных блоков был положен двухстепенной динамический стенд со встроенной климатической камерой на оси вращения, выпускаемой швейцарско-американской фирмой ACUTRONIC .

Динамический стенд включает в себя:

- Поворотный стол с 2 степенями свободы;

- Стойку управления;

- Холодильную установку.

Стенд обеспечивает высокую стабильность угловой скорости вращения за счет использования контура обратной связи по углу и угловой  скорости, а так же высокоточное  позиционирование аттестуемого изделия в пространстве. Поворот на заданный угол происходит за счёт применения прецизионных синусно-косинусных трансформаторов. Большой крутящий момент и ускорение достигаются за счёт наличия безщёточных двигателей прямого возбуждения.

Стенд имеет коллектор  на 62 кольца для запитки аттестуемых изделий и передачи измеренной информации с гироинерциального блока  на рабочее место оператора. Коллектор позволяет задавать неограниченное количество оборотов, что даёт возможность проводить исследования датчиков угловых скоростей в диапазоне вращения до 1200°/с. Конструктивно каждое кольцо имеет 4 подпружиненные контактные щетки для предотвращения микроразрывов цепи при высоких скоростях вращения, что обеспечивает высокую достоверность передаваемой информации с минимальными шумами.

В комплекс стенда входит 2-х ступенчатая рефрижераторная система с водяным охлаждением (ТСМ), обеспечивающая имитационные температурные воздействия на изделие в диапазоне  -55…+100°С.

В  таблице 1 приведены сравнительные характеристики  роботизированного комплекса и динамического стенда фирмы Acutronic.

Таблица 1

| Acutronic | РК |
| --- | --- |
| Внутренний объем термокамеры стенда (1м³), диаметр план шайбы (600мм) и большая масса полезной нагрузки (40кГ ном., 120кГ макс.)позволяет аттестовывать изделия с широким спектром массо-габаритных и весовых характеристик, в том числе и ГИБ в составе ИСУ, что уменьшает установочные ошибки. | Размер аттестовываемого изделия (массой до 10 кГ с габаритами не более 180180 мм) ограничен размерами аттестационного приспособления |
| Стенд позволяет задавать на изделие неограниченное число оборотов с плавным изменением угловых скоростей в диапазоне от 0 до 1200°/с | Стенд позволяет производить не более двух оборотов на фиксированных угловых скоростях:±30, 90, 180, 300 °/с. |
| Исполнительные механизмы стенда работают в нормальных климатических условиях, что обеспечивает стабильность динамических характеристик стенда. | Стенд целиком размещается в камере тепла-холода, что приводит к изменению динамических характеристик привода и нестабильности его работы |
| Стенд позволяет задавать точное позиционирование осей (1) изделия в пространстве и гармонические воздействия на оси гироскопов. | - |
| Стенд позволяет задавать скорость выхода на режим вращения стола при различных инерционных нагрузках, что обеспечивает высокую линейность имитационных воздействий. | - |

Работа ТВГ основана на использовании свойств инерции стоячих волн, возбуждённых в подвижной осесимметричной  оболочке.  Эффект инерции упругих волн был открыт английским учёным-математиком Г.Х. Брайаном в 1890 г. и был подтверждён экспериментально. Долгое время эффект Брайана не находил своего применения и лишь к середине 80-х годов благодаря развитию новых технологий и электроники появилась возможность создания прибора в режиме свободного гироскопа.  В 1982 г. американская фирма Delco Electronics опубликовала сведения о создании интегрирующего ТВГ, в котором был использован высокодобротный полусферический резонатор и применено параметрическое поддержание колебаний. В настоящее время фирма Delco Electronics вошла в состав фирмы Litton.  Для определения точностных характеристик разработан алгоритм определения инструментальной погрешности с дальнейшей их компенсацией. Алгоритм позволяет рассчитать систематические инструментальные погрешности с последующей их коррекцией.

Для решения задач аттестации гироинерциальных блоков и исследовательских работ на динамическом стенде Acutronic, было разработано специализированное программное обеспечение в операционной системе Windows. В основу разработки программного обеспечения вошел алгоритм определения инструментальной погрешности. Программа реализована в среде программирования Microsoft Visual Studio 2008. Программное решение способно одновременно опрашивать аттестуемый прибор и управлять стендом, избавляя от необходимости ручного задания параметров. Данное программное обеспечение обладало рядом проблем, которые нами решены в ходе научно-исследовательской работы. Работа посвящена  реализации обратной связи с поворотным столом, которая снизила общее время проверки прибора.

Таким образом, в ходе научно-исследовательской работы реализована обратная связь между компьютером и стендом, решена проблема перегрева прибора на высоких температурах, случаев несогласования работы стенда с заданными параметрами вращения поворотного стола, что в результате качественно улучшило программу аттестации изделия ТВГ.

Библиографический список:

- Матвеев В.А, Липатников В.И., Алехин А.В. Проектирование волнового твердотельного гироскопа изд. МГТУ имени Н.Э. Баумана.

- Пахомов Б.И C/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих.

- Холзнер С. Visual C++ 6 учебный курс – СПБ: Питер 2001.

- Техническая документация Acutrol 3000.

- Техническая документация на испытательный стенд РК.